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	485型土壤综合传感器

	使用说明书

	JXBS-3001-TR

	Ver1.1


产品介绍

产品概述

土壤综合传感器适用于测量土壤温度、水分、土壤总盐量（电导率）、土壤PH以及氮磷钾。土壤综合传感器创造性的将电导率、水分、温度、ph、氮磷钾七种参数共同测量，极大的方便了客户系统的评估土壤情况。.

经与德国原装高精度传感器和土壤实际烘干称重法标定比较，本传感器精度高，响应快，输出稳定：受土壤含盐量影响较小，适用于各种土质。可长期埋入土壤中，耐长期电解，耐腐蚀，抽真空灌封，完全防水。
适用范围

广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。

测量参数及硬件参数

	参数
	内容

	供电电源
	12-24V DC

	输出信号
	RS485

	温度测量范围
	-40℃-80℃

	温度精度
	±0.5℃

	温度分辨率
	0.1℃

	水分测量范围
	0-100%

	水分精度
	0-53%范围内为±3%;53-100%范围内±5%

	水分分辨率
	0.10%

	电导率测量范围
	0-10000us/cm

	电导率分辨率
	10us/cm

	pH测量范围
	3-9pH

	pH测量精度
	±0.3pH

	pH分辨率
	0.01pH

	氮磷钾测量范围
	0-1999mg/kg

	氮磷钾测量精度
	±2%F.s

	氮磷钾分辨率
	1mg/kg（mg/l）

	存储环境
	-20℃-60℃

	工作压力范围
	0.9-1.1atm

	响应时间
	<1s

	防护等级
	IP68

	安装方式
	全部埋入或探针全部插入被测介质


注：此为本系列产品的所有可测参数详情，请以实际购买产品为准。
测量结冻冰土层时，水分值会偏低不准确，需要用户补偿。

出厂默认产品适用于测量普通的黄土地、黑土地、红土地。不适用于对于盐分较大的盐碱地、沙地、或者其他粉末状物体的绝对水分测量，单仍可以表征相对水分差别，对于这类型的水分测量应联系厂家做单独校准。

土壤水分计算方式与含义

本传感器计算的土壤水分为土壤容积含水率（又称土壤体积含水率），就是通俗意义上人们说的“土壤湿度”、“土壤水分”。

土壤体积含水率的计算方式为土壤中水的体积与土的总体积的比值。0%代表的是完全干燥的土壤，没有任何水分，100%代表的是完全是水，没有任何土壤。

系统框架图

本传感器可以连接单独使用，首先使用12V直流电源供电，设备可以直接连接带有485接口的PLC，可以通过485接口芯片连接单片机。通过指定的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

 [image: image8.jpg]EStENERE F R AR AT

Weihai JXCT Electronics Co.,, Ltd.




本产品也可以多个传感器组合在一条485总线使用，理论上一条总线可以接16个以上的485传感器，如果需要接更多的485传感器，可以使用485中继器扩充更多的485设备，另一端接入带有485接口的PLC、通过485接口芯片连接单片机，或者使用USB转485即可与电脑连接，使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
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使用方法

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	高精度传感器
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	USB转485设备
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输12-24V均可。485信号线接线时注意A/B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。线序说明如下图（表）所示：
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	485-A

	
	蓝色
	485-B


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。

出厂默认提供1.25米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

产品外观
下图是我们产品的外观：
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速测方法

选定合适的测量地点，避开石块，确保钢针不会碰到坚硬的物体，按照所需测量深度抛开表层土，保持下面土壤原有的松紧程度，紧握传感器垂直插入土壤，插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
埋地测量法

垂直挖直径>20cm的坑，在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁，将坑填埋严实，稳定一段时间后，即可进行连续数天，数月乃至更长时间的测量和记录。
注意事项

1、测量时钢针必须全部插入土壤里。
2、避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。野外使用注意防雷击。
3、勿暴力折弯钢针，勿用力拉拽传感器引出线，勿摔打或猛烈撞击传感器。
4、传感器防护等级IP68，可以将传感器整个泡在水中。
5、由于在空气中存在射频电磁辐射，不宜长时间在空气中处于通电状态。
配置软件安装及使用

我司提供配套的“传感器监控软件”，可以方便的使用电脑读取传感器的参数，同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。

传感器接入电脑

将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后，可以在电脑中看到正确的COM口（“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看COM端口）。
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如上图所示，此时您的串口号为COM10，请记住这个串口，需要在传感器监控软件中填入这个串口号。
如果在设备管理器中没有发现COM口，则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动，请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件的使用

配置界面如图所示，首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口，然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意，使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。
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然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果您的设备是气体浓度传感器，则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”，甲醛传感器选择“甲醛变送器”，模拟量变送器选择“模拟量变送模块”，大气压传感器选择“大气压力传感器”，光照度传感器选择“光照度20W”，氧气传感器选择“氧气变送器”，其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。

修改波特率和设备ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置，请注意设置过后请重启设备，然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
通信协议

通讯基本参数

	参数
	内容

	编码
	8位二进制

	数据位
	8位

	奇偶校验位
	无

	停止位
	1位

	错误校验
	CRC(冗余循环码)

	波特率
	2400bps/4800bps/9600bps可设，出厂默认为9600bps


数据帧格式定义

采用Modbus-RTU通讯规约，格式如下：

初始结构≥4字节的时间

地址码=1字节

功能码=1字节

数据区=N字节

错误校验=16位CRC码

结束结构≥4字节的时间

地址码：为传感器的地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认0x01）。
功能码：主机所发指令功能指示，本变送器只用到功能码0x03（读取寄存器数据）。
数据区：数据区是具体通讯数据，注意16bits数据高字节在前！

CRC码：二字节的校验码。

问询帧

	地址码
	功能码
	寄存器起始地址
	寄存器长度
	校验码低位
	校验码高位

	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	1字节
	1字节


应答帧

	地址码
	功能码
	有效字节数
	数据一区
	第二数据区
	第N数据区
	校验码

	1字节
	1字节
	1字节
	2字节
	2字节
	2字节
	2字节


寄存器地址

	寄存器地址
	PLC或组态地址
	内容
	操作

	0006H
	40007（40007）
	pH值(单位0.01pH)
	只读

	0012H
	40013（40019）
	土壤湿度(单位0.1%RH)
	只读

	0013H
	40014（40020）
	土壤温度(单位0.1℃)
	只读

	0015H
	40016（40022）
	土壤电导率(单位1us/cm)
	只读

	001EH
	4001F（40031）
	土壤氮（单位mg/kg）
	只读

	001FH
	40020（40032）
	土壤磷（单位mg/kg）
	只读

	0020H
	40021（40033）
	土壤钾（单位mg/kg）
	只读

	0100H
	40101（40257）
	设备地址(0-255)
	读写

	0101H
	40102（40258）
	波特率(2400/4800/9600)
	读写


通讯协议示例以及解释

读取设备地址0x01的土壤温湿度值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x12
	0x00

0x02
	0x64
	0x0E


应答帧（例如读到温度为-10.1℃，湿度为65.8%RH）
	地址码
	功能码
	有效字数
	湿度值
	温度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x04
	0x02

0x92
	0xFF

0x9B
	0x5A
	0x3D


土壤温度：
当温度低于零度时以补码形式上传

FF9BH(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃
土壤湿度：
292H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH
读取设备地址0x01的土壤湿度值
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x12
	0x00

0x01
	0X24
	0x0F


应答帧（例如读到湿度为7.4%RH）
	地址码
	功能码
	字节数
	湿度值
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00

0x4A
	0x39
	0xB3


土壤湿度：
4AH(十六进制)=74=>湿度=7.4%RH
读取设备地址0x01的土壤电导率

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x15
	0x00

0x01
	0X95
	0xCE


应答帧（例如读到电导率为1500us/cm）
	地址码
	功能码
	字节数
	电导率
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x05
0xDC
	0xBA
	0x8D


土壤电导率：
5DCH(十六进制)= 1500=>电导率=1500us/cm

读取设备地址0x01的土壤pH
问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x06
	0x00

0x01
	0X64
	0x0B


应答帧（例如读到pH为3.08pH）
	地址码
	功能码
	字节数
	电导率
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x01
0x34
	0xB8
	0x03


酸碱度计算说明：

0047H(十六进制)=308=>酸碱度=3.08pH

读取设备地址0x01的土壤氮磷钾的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00

0x1E
	0x00

0x03
	0x65
	0xCD


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	氮含量
	磷含量
	钾含量
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x06
	0x00
0x20
	0x00
0x25
	0x00
0x30
	0xB1
	0x6D


氮磷钾含量：

0020 H（16进制）=32=>氮=32mg/kg

0025 H（16进制）=37=>磷=37mg/kg

0030 H（16进制）=48=>钾=48mg/kg

读取设备地址0x01的土壤氮的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x1e
	0x00 0x01
	0xE4
	0x0C


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	氮含量
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x20
	0xB9
	0x9C


氮含量：0020 H（16进制）=32=>氮=32mg/kg

读取设备地址0x01的土壤磷的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x1f
	0x00 0x01
	0xB5
	0xCC


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	磷含量
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x25
	0x79
	0x9F


磷含量：0025 H（16进制）=37=>磷=37mg/kg

读取设备地址0x01的土壤钾的数值

问询帧
	地址码
	功能码
	起始地址
	数据长度
	校验码低位
	校验码高位

	0x01
	0x03
	0x00 0x20
	0x00 0x01
	0x85
	0xC0


应答帧
	地址码
	功能码
	有效字数
	钾含量
	校验码

低位
	校验码

高位

	0x01
	0x03
	0x02
	0x00
0x30
	0xB8
	0x50


钾含量：0030 H（16进制）=48=>磷=48mg/kg
附录
质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保两年，气敏类探头质保一年，配件（外壳/插头/线缆等）质保三个月。
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