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	模拟量型光照度

变送器

	使用说明书

	JXBS-3001-GZ

	Ver1.0


产品简介

产品概述

该变送器广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度及温湿度监测的场合。传感器内输入电源，感应探头，信号输出三部分完全隔离。安全可靠，外观美观，安装方便。

采用模拟量形式输出，方式灵活，可以输出电流型或者电压型，接线可以采用三线制或者四线制。
功能特点

本产品采用高灵敏度的感光探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

主要参数
基本参数

	参数
	技术指标

	光照强度量程
	0-65535Lux/0-20万Lux

	最大功耗
	1.2W

	光照强度精度
	±7%(25℃)

	供电电源
	12V-24VDC 

	工作温度
	-25℃-85℃

	工作湿度
	0%RH-80%RH

	长期稳定性
	≤5%/年

	响应时间
	0.1s

	外形尺寸
	110×85×44mm3

	电流输出类型
	4mA-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆

	耗电
	<1.15W

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


光照参数 
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图1不同波长光线对光照度影响

 如图1所示，波长在580nm左右最准确，比例系数为1。
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图2光照角度影响示意图

    如图2所示角度对光照准确度影响较大，用户使用时应注意角度的变化。以正上方为照射基准。
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图3不同温度影响示意图

    如上图所示温度对光照模块影响较小，温度在20摄氏度左右准确度最高，随温度的逐渐升高（下降），呈线性变化。

探头参数与选型

	型号
	量程
	适用范围
	分辨率

	20W
	200000Lux
	室外日光强测量
	1Lux

	6W
	65535Lux
	室内光强度测量
	1Lux


系统框架图
当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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硬件连接

设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	光照度变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明
电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正（12-24VDC）

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄（灰）色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。


注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

设备由底部的三个安装螺丝固定，客户可以使用螺丝固定百叶箱设备，固定孔如下图所示位置。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量水平安防，保证安装垂直于水平面。

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器。
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源；传感器的黄（灰）色线为信号正接入采集设备的信号正，黄（灰）线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线（棕线与黑线）接入电源后，只需要将传感器的黄（灰）色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义
模拟量4-20mA电流输出

	电流值
	低光照强度
	中光照强度
	高光照强度

	4mA
	0Lux
	0Lux
	0Lux

	20mA
	10000Lux
	65535Lux
	200000Lux


1、当选择量程为 0-10000lux时
计算公式为P（光照）=（I（电流）-4mA）*625Lux
其中P的单位为Lux，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算光照强度的值为5078.13Lux最大量程。
2、当选择量程为 0-65535lux时
计算公式为P（光照）=（I（电流）-4mA）*4095.9375Lux
其中P的单位为Lux，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算光照强度的值为16895.74Lux最大量程。

3、当选择量程为 0-20WLux时
计算公式为P（光照）=（I（电流）-4mA）*12500Lux
其中P的单位为Lux，I的单位为mA。

例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算光照强度的值为51562.5Lux最大量程。

模拟量0-10V电压输出

	电压值
	低光照强度
	高光照强度

	0V
	0Lux
	0Lux

	10V
	65535Lux
	200000Lux


1、当选择量程为 0-65535Lux时
计算公式为P（光照）=V（电压）*6.5535Lux
其中P的单位为Lux，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算光照强度的值为23035.55Lux。

2、当选择量程为 0-20WLux时

计算公式为P（光照）=V（电压）*20Lux
其中P的单位为Lux，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算光照强度的值为70300Lux。

模拟量0-5V电压输出

	电压值
	低光照强度
	高光照强度

	0V
	0Lux
	0Lux

	5V
	65535Lux
	200000Lux


1、当选择量程为 0-65535lux时
计算公式为P（光照）=V（电压）*13.107Lux
其中P的单位为Lux，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是4228mV，此时计算光照强度的值为55416.396Lux。

2、当选择量程为 0-20WLux时

计算公式为P（光照）=V（电压）*40Lux
其中P的单位为Lux，V的单位为mV。

例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算光照强度的值为140600Lux。
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