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产品简介

产品概述

PM传感器采用专业测试PM2.5/10浓度传感器的激光探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

系统采用泵吸式探头，空气由风扇泵入传感器，相较于普通的扩散式传感器具有更好的响应速度和更高的精度。
功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

主要参数

	参数
	技术指标

	PM2.5/10测量范围
	0-1000ug/m3

	测量方式
	双路激光对射测量

	PM2.5/10测量精度
	≤读数的±10%(25℃)

	响应时间
	一般小于15秒

	通讯端口
	模拟量接口(电压型或者电流型)

	供电电源
	12V-24V DC

	耗电
	≤1.35W（@12V DC , 25℃）

	运行温度
	-30-50℃(-20-40℃持续)

	工作湿度环境
	0-100%RH(15-95%RH)

	电流输出类型
	4-20mA

	电流输出负载
	≤600欧姆

	电压输出类型
	0-5V/0-10V

	电压输出负载
	≤250欧姆

	工作压力范围
	0.9-1.1atm


系统框架图

当系统需要接入一个模拟量版本传感器时，您只需要给设备供电，同时将模拟量输出线接入单片机或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
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当系统需要接入多个模拟量版本传感器时，需要分别将每一个传感器接入每一个不同的单片机模拟量采集口或者PLC的DI接口，同时根据后文的换算关系编写相应的采集程序即可。
[image: image2.jpg]4-20mA
0-5V/0-10V

#EPLC

R





硬件连接

设备安装前检查


安装设备前请检查设备清单：

	名称
	数量

	PM2.5/10变送器设备
	1台

	12V防水电源
	1台（选配）

	保修卡/合格证
	1份


接口说明

电源接口为宽电压电源输入12-24V均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。
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PM2.5接线说明：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


PM10接线说明：

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	电压/电流输出正

	
	蓝色
	电压/电流输出负


PM2.5+PM10接线说明

	
	线色
	说明

	电源
	棕色
	电源正(12-24VDC)

	
	黑色
	电源负

	通信
	黄(灰)色
	PM2.5电压/电流输出正

	
	蓝色
	PM10电压/电流输出正


注意事项：请注意不要接错线序，错误的接线会导致设备烧毁。同时一定注意，电压/电流正输出为有源输出，切不可将电压/电流正输出接到电源正位置，一定会导致烧毁。

出厂默认提供0.85米长线材 ，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线，此时灰色线等价替换黄色线作用。

安装说明

设备由底部的三个安装螺丝固定，客户可以使用螺丝固定百叶箱设备，固定孔如下图所示位置。
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安装位置需要注意以下事项：

1、变送器应尽量水平安防，保证安装垂直于水平面。

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。


同时请注意以下防范事项：

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备，以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

接线说明

模拟量型传感器接线简单，只需要将线与设备的指定端口连接即可。设备支持3/4线制接线方式。

典型四线制接线方式

如下图所示为电流型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，电流流向为传感器到采集设备；传感器的蓝色线为信号正接入电流采集设备的信号负，电流流向为采集设备到传感器；
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如下图所示为电压型传感器接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源；传感器的黄(灰)色线为信号正接入采集设备的信号正，黄(灰)线的电压为输出电压；传感器的蓝色线为信号正接入电压采集设备的信号负，蓝线的电压为参考电压，与黑线电压一致为0V。
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典型三线制接线方式

对于典型的三线制接线，相较于四线制接线方式，省略蓝线即可，在传感器中蓝线与黑线在传感器中短路，因此可以省略蓝线。

对于三线制电流接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电流采集设备的信号正即可。
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对于三线制电压接线方式，将传感器的电源线(棕线与黑线)接入电源后，只需要将传感器的黄(灰)色线为信号正接入电压采集设备的信号正即可。
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模拟量参数含义与换算
模拟量4-20mA电流输出

当选择模式为PM2.5时

	电流值
	PM2.5

	4mA
	0ug/m3

	20mA
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=(I(电流)-4mA)*62.5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算PM2.5的值为257.8ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电流值
	PM10

	4mA
	0ug/m3

	20mA
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=(I(电流)-4mA)*62.5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，I的单位为mA。


例如当前情况下采集到的数据是8.125mA，此时计算PM10的值为257.8ug/m3。

模拟量0-10V电压输出

当选择模式为PM2.5时

	电压值
	PM2.5

	0V
	0ug/m3

	10V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=V(电压)/10ug/m3


其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM2.5的值为351.5ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电压值
	PM10

	0V
	0ug/m3

	10V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=V(电压)/10ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM10的值为351.5ug/m3。

模拟量0-5V电压输出

当选择模式为PM2.5时

	电压值
	PM2.5

	0V
	0 ug/m3

	5V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM2.5)=V(电压)/5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM2.5的值为703ug/m3。

当选择模式为PM10时

	电压值
	PM10

	0V
	0 ug/m3

	5V
	1000ug/m3



计算公式为P(PM10)=V(电压)/5ug/m3

其中P的单位为ug/m3，V的单位为mV。


例如当前情况下采集到的数据是3515mV，此时计算PM10的值为703ug/m3。
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